LEITURA DO TESTE BIOLÓGICO

| REGISTROS DO DOCUMENTO |
| --- |
| Elaboração: | Verificação Normativa: | Aprovação: |
| Supervisora de Enfermagem | Gerente Administrativa | Diretoria Geral |
| Ass. | Ass. | Ass. |
| Data: | Data: | Data: |
| VIGÊNCIA: 4 ANOS A PARTIR DA DATA DA APROVAÇÃO |

ÍNDICE

CONTEÚDO

| 1 | OBJETIVOS................................................................................................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CAMPO DE APLICAÇÃO........................................................................................... | 3 |
| 3 | REFERÊNCIAS.......................................................................................................... | 3 |
| 4 | DEFINIÇÕES.............................................................................................................. | 3 |
| 5 | RESPONSABILIDADES............................................................................................. | 3 |
| 6 | DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS....................................................................... | 3 |
| 7 | INDICADORES DE DESEMPENHO .......................................................................... | 5 |
| 8 | GESTÃO DE REGISTROS......................................................................................... | 5 |
| 9 | ANEXOS...................................................................................................................... | 5 |

# 1. OBJETIVOS

É apresentar um importante papel nos registros e monitoramento do processo das cargas procedendo a segurança que oferece para a instituição de prestar um bom serviço que inclui também a transparência de manter a população esclarecida e comprometimento com os serviços.

# 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Organização Social Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional IPCEP –Central de Material e Esterilização.

3. REFERÊNCIAS

Não se aplica

# 4. DEFINIÇÕES

Não se aplica

# 5. RESPONSABILIDADES

Auxiliares/ Técnico em Enfermagem

# 6. DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS

- Realizar o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico diariamente, na primeira carga do dia e em todas as cargas com produtos implantáveis, em pacote desafio disponíveis comercialmente ou construído pela CME.

- Aquecer a incubadora colocando uma ampola controle para fazer a comparação com as ampolas testes (com o mesmo lote).

- Anotar no rótulo da ampola-teste o número da carga, data e esterilizador (autoclave) Colocar a ampola-teste dentro do pacote-teste e processá-la juntamente com o  restante da carga.

- Retirar a ampola-teste do pacote processado no vapor e deixar resfriar por 10 minutos. Fechar completamente a tampa da ampola exercendo pressão sobre a mesma.

- Incubar a ampola-teste 1292 (vapor) em até 02 horas após retirar da autoclave.

- Posicionar a ampola-teste inclinando-a (ângulo de 45º) na posição central do compartimento específico. Empurrá- la para frente.

- A ampola de vidro quebrará no interior da ampola de plástico.

- Dar leves batidas no fundo da ampola para que o líquido se misture rapidamente á tira com bacilo.Incubar o indicador biológico nos compartimentos laterais.

- Colocar a ampola-teste em um dos compartimentos e aguardar a luz amarela acender. Proceder da mesma forma para uma ampola não processada, para utilizá-la como controle-positivo.

- Observar resultado positivo para a ampola controle, ao final de 3 horas, no qual acenderá uma luz vermelha soando um alarme.

- Observar resultado negativo para a ampola teste, ao final de 3 horas, no qual acenderá uma luz verde.

- Observar resultado negativo para a ampola teste, ao final de 24 horas, na autoclave Sterrad com permanência de coloração azul púrpura.

- Observar resultado positivo para a ampola teste, ao final de 24 horas, na autoclave Sterrad com mudança de coloração azul púrpura para amarelo.

- Registrar os resultados das leituras das ampolas-teste e ampolas-controle no impresso de registros. Retirar os rótulos das ampolas e colar ao lado do resultado.

- Descartar as ampolas negativas nas caixas de perfuro-cortantes e encaminhar as ampolas controle a Central de Resíduos.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO

Não se aplica

8. GESTÃO DE REGISTROS

Não se aplica

9. ANEXOS

Não se aplica